采购需求

1、货物名称

全数字化彩色多普勒超声诊断系统

- 产品用途说明

- 2.1 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。

- 货物数量：   1  套

- 主要规格及系统概述：

4.1主机 彩色多普勒超声波诊断仪包括：

    - 15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

    - 探头接口≥2个

    - 二维灰阶成像部件

    - 频谱多普勒显示及分析系统

    - 彩色多普勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）

    - ★支持组织多普勒成像（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式），支持组织多普勒定量分析，支持≥8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

    - ★彩色和二维Steer 角度独立偏转技术

    - 组织谐波成像

    - 扩展成像技术，要求支持所有探头

    - 回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）

    - 具有空间复合成像技术（要求支持所有探头）

    - 斑点噪声抑制技术，要求多级可调

    - ★支持曲线解剖M型模式，多段取样线可连续对心肌取样分析(提供相关证明材料)

    - ★支持造影成像（提供相关证明材料）

    - FCI (频率复合成像)

    - 二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式

    - 二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式

    - 多倍波束合成

    - B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作

    - 图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍)

    - ★支持智能实时宽景成像，至少支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头，心脏探头，具有彩色速度框提示扫描速度过快或过慢区域，支持彩色宽景

    - ★支持内置自助超声教学系统，要求机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练（提供相关证明材料）

    - 图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

    - 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式

    - ★ iZoom智能一键放大功能，最大超声扫查图像显示区域≥15寸

    - 支持内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时）

    - 支持语言，包括英语,中文（键盘输入、注释、操作面板等）

    - 支持分期付款提醒功能

- 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

5.1   一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

5.2   妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

  - 心脏功能测量

  - 外周血管血流测量分析报告功能

5.5 ★支持血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标

  - 全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

  - 多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）

6、技术参数及要求

6.1 系统通用功能

6.1.1 ★ 主机监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30°

6.1.2 ★主机探头接口数: ≥2个，标配1把线阵探头

6.1.3  整机重量≤8kg （含电池）

6.1.4  安全标准：符合商品安全质量要求

6.2  探头规格

6.2.1 频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

6.2.2凸阵探头具有≥6种频率的变频范围，扫描角度≥70度，扩展后80度

6.2.3线阵探头具有≥6种频率的变频范围

6.2.4腔内探头具有≥6种频率的变频范围扫描角度≥120度，扩展后140度

6.2.5  B/D兼用: 凸阵:B/PW/ Color

线阵:B/PW/ Color

腔内:B/PW/ Color

6.2.6凸阵，频率范围: 2.0-6.0MHz

6.2.7常规线阵，频率范围: 5.0-10 MHz

6.2.8 高频线阵探头，频率范围：8.0-14MHz

6.2.8腔内，频率范围: 5.0-9.0 MHz

6.2.9  穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置

6.3二维灰阶模式

6.3.1 数字化声束形成器

6.3.2 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，

6.3.3 发射声束聚焦：发射≥8段

6.3.4最大显示深度:≥37cm（提供相关证明材料）

6.3.5 TGC: ≥8段

6.3.6 二维灰阶：≥256

6.3.7 动态范围: ≥220

6.3.8 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

6.3.9 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

6.3.10扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥90帧／秒

6.3.11 B模式最大帧频400帧／秒

6.4 彩色多普勒成像

6.4.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.4.2 取样框偏转: ≥±6度 (线阵探头)

6.4.3多普勒频率≥2段可视可独立调节

6.4.4 B/Color双幅实时显示

6.4.5 扫描帧率最大帧频≥233帧／秒

6.4.6彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

6.5 频谱多普勒模式

6.5.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等

6.5.2最大速度: ≥7.00m/s

6.5.3最小速度: ≤0.5 mm /s（非噪声信号）

6.5.4取样容积: 0.5-20mm

6.5.5偏转角度: ≥±6度 (线阵探头)

6.5.6 零位移动：≥8 级

6.5.7快速角度校正

6.5.8支持频谱自动测量

7、电影回放

7.1所有模式下可用

7.2支持手动、自动回放

7.4 B模式最大电影存储容量≥17000帧/秒

  - C模式最大电影存储容量≥14000帧/秒

8、全中文界面内置一体化数字化图像管理与记录装置：

8.1数字化超声图像硬盘存储≥500G

8.2★支持超声同品牌工作站

  - 3个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备

9、输入/输出信号:

9.1  输入: USB、VCR, 外部视频, RGB彩色视频

9.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频，VGA

9.3支持网络存储（iStorage），可以通过网线将机器数据传输到PC电脑

9.4 支持DICOM3.0连接